## Sheet1 (hidden)
项目编号 | 项目名称 | 审核日期 | 报告一级审核人员 | 编制人员 | 责任人 | 出现问题 | 备注 | 相关人员如果是记录上的错误，请及时到吴小梅助理处修改，报告上的错误我们要杜绝不在发生！！
T2019345 | 排水管理处检测 | 2019.8.19 |  |  | 李泽昊 | 大气中氨的检出限错误、导致报出结果错误 | 已修改、原始记录未修改
无固体废物流转单
T2019409 | 噪声 | 2019.8.19 |  | 吴宇 | 吴宇 | 采样记录单字迹潦草，代表点位的三角符号位置标错，监测地点描述错误 | 已修改 | 原始记录标准溶液有效期统一填写成配置日期
T2019366 | 机场噪声 | 2019.8.21 |  | 唐学文 | 蔡栋 | 机场噪声原始记录时间顺序不符合逻辑 | 已修改 | 水质在线比对原始记录修改
T2019387 | 废水 | 2019.8.26 |  | 张稳刚 | 唐学文 | 现场照片未上传
T2019402 | 乌尔禾区环境空气质量监测 | 2019.8.26 |  | 鲁的娟 | 鲁的娟 | 项目名称错误，将“乌尔禾区环境空气质量监测方案”中“方案”两字剔除 | 已修改，只告知
[5 empty] | 鲁的娟 | 第一页中右上角错写成“第1页，共1页”，因改为“第1页，共2页” | 已修改，只告知
[5 empty] | 蔡栋、杨晓宇 | 采样记录未填写完整
[5 empty] | 蔡栋、杨晓宇 | 采样方法选择错误，应为《环境空气质量手工监测技术规范》
[5 empty] | 鲁的娟 | 报告中硫化氢检出限错误，原始记录正确；应为0.005mg/m3 | 已修改，只告知
T2019412 | 阿勒泰油气回收检测 | 2019.8.27 |  | 张稳刚 | 张稳刚 | 第二页检测日期错误”7月22日“改为”8月22日“ | 已修改，只告知
T2019408 | 独山子医院医疗废水 | 2019.8.27 |  | 马志军 | 马志军 | 第一页页码错写成“第1页，共2页”，因改为“第1页，共3页” | 已修改，只告知
[5 empty] | 马志军 | 方法标准国标号如果一行写不下，需另起一行
[5 empty] | 杨晓宇、吴宇 | 现场照片缺失
[5 empty] | 崔亚平 | 氨氮、化学需氧量、ph、色度采样500ml，但是领了1000ml样品
[5 empty] | 马志军 | 报告中BOD5生化培养箱编号写错
[5 empty] | 马志军 | 报告中挥发酚检出限错误，原始记录正确；应为0.01mg/L
[5 empty] | 鲁的娟 | 挥发酚原始记录结果判定未填写
[5 empty] | 鲁的娟 | 挥发酚原始记录加标量为样品量的10倍，加标回收结果无法满足质量控制要求 | 只告知，下次注意
[5 empty] | 马志军 | 报告中粪大肠菌群检测仪器未填写 | 已修改，只告知
[5 empty] | 吴若愚 | 阴离子表面活性剂分析方法填写不完整
[5 empty] | 吴若愚 | 氰化物加标量为样品量的10倍，加标回收结果无法满足质量控制要求 | 只告知，下次注意
[5 empty] | 张永亮 | 六价铬字迹潦草，加标量填写错误，加标倍数过大，标准溶液浓度写错
[5 empty] | 马志军 | 报告检测结果单位未填写
[5 empty] | 马志军 | 六价铬数据抄错 | 已修改，只告知
T2019382 | 三达送样 | 2019.8.28 |  | 张稳刚 | 马志军 | 游离氯和总氯方法选择错误，因选择低浓度 | 只告知，下次注意
[5 empty] | 张稳刚 | T2019382-021报告其中一个报告编号错误 | 已修改，只告知
T2019388 | 克拉玛依市人民医院 | 2019.8.28 |  | 吴若愚 | 吴宇、崔亚平 | 采样记录杠改不签字
T2019376 | 排水管理处例行检测 | 2019.8.28 |  | 马志军 | 杜豪、杨晓宇 | 采样记录字迹潦草，杠改不签字
[5 empty] | 崔亚平 | 氨氮、化学需氧量、ph、色度采样500ml，但是领了1000ml样品
[5 empty] | 马志军 | 悬浮物原始记录单T2019376-002恒重值错误
[5 empty] | 马志军 | 全盐量原始记录单T2019376-002恒重值错误
[5 empty] | 马志军 | 报告中石油类和动植物油位数保留不正确，原始记录正确 | 已修改，只告知
[5 empty] | 马志军 | 报告中石油类和动植物油检出限错误 | 已修改，只告知
[5 empty] | 马志军 | 报告中总氮分析结果填写错误 | 已修改，只告知
[5 empty] | 李泽昊 | 阴离子表面活性剂分析方法填写不完整，加标量过大无意义
[5 empty] | 马志军 | 报告点位错误，缺T2019376-003的相关原始记录 | 已修改，只告知
[5 empty] | 张永亮 | 六价铬加标量过大无意义；报出结果表述不正确
[5 empty] | 崔亚平 | 样品流转单缺少六价铬的流转记录；T2019376-003缺少总氮的流转记录
[5 empty] | 马志军 | 悬浮物原始记录单T2019376-003恒重值错误
[5 empty] | 马志军 | 报告T2019376-003总氮结果填错 | 已修改，只告知
[5 empty] | 马志军 | 报告T2019376-003六价铬结果填错 | 已修改，只告知
[5 empty] | 崔亚平 | T2019376-003汞分析缺少复核
[5 empty] | 马志军 | 报告被测地址描述错误 | 已修改，只告知
T2019415 | 排水管理处例行检测 | 2019.8.28 |  | 崔亚平 | 崔亚平 | 报告被测地址描述错误 | 已修改，只告知
[5 empty] | 崔亚平 | 报告中石油类和动植物油检出限错误 | 已修改，只告知
[5 empty] | 唐学文 | 采样人缺一人，无接样人
[5 empty] | 崔亚平 | 流转记录不完整
[5 empty] | 吴若愚 | 阴离子表面活性剂分析方法填写不完整
[5 empty] | 崔亚平 | 报告采样人员、样品状态填写错误 | 已修改，只告知
T2019423 | 三达送样检测 | 2019.8.28 |  | 张稳刚 | 张稳刚 | 报告T2019423-001项目名称和样品类别描述错误 | 已修改，只告知
[5 empty] | 马志军 | 游离氯加标量过大 | 只告知，下次注意
T2019416 | 第二污水处理厂在线比对 | 2019.8.28 |  | 张稳刚 | 张稳刚、唐学文 | 采样记录中应备注质控比对结果
以上内容已告知技术部
T2019433 | 新春油田2号注汽站锅炉废气检测 | 2019.8.30 |  | 张稳刚 | 张稳刚 | 颗粒物的检测方法填错，应为固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ836-2017 | 已修改，只告知
[5 empty] | 张稳刚 | 颗粒物检出限未填写，缺少天平编号于型号
[5 empty] | 张稳刚 | 二氧化硫分析国标号错误，应为HJ57-2017 | 已修改，只告知
[5 empty] | 张稳刚、杜豪 | 采样记录检测布点图没有注明采样孔距变径处的位置
[5 empty] | 张稳刚、杜豪 | 接样人未签字
[5 empty] | 张稳刚 | 报告内容缺少签发日期 | 已修改，只告知
[5 empty] | 张稳刚 | 报告标干流量单位改成Nm3/h | 已修改，只告知
T2019430 | 重5井区齐古泉组油藏钻井试油工程 | 2019.8.30 |  | 吴宇 | 吴宇 | 报告中点位示意图错误，无“小拐镇” | 已修改，只告知
[5 empty] | 吴宇 | 报告内容缺少签发日期 | 已修改，只告知
[5 empty] | 吴宇 | 报告中点位坐标描述错误 | 已修改，只告知
T2019421 | 排水管理处例行检测 | 2019.8.30 |  | 鲁的娟 | 鲁的娟 | 项目名称字体大小不对，应为4号字 | 已修改，只告知
[5 empty] | 鲁的娟 | 报告样品编号不正确 | 已修改，只告知
T2019427 | 克拉玛依二污除臭废气检测 | 2019.9.2 |  | 张稳刚 | 张稳刚 | 报告中氨国标号错误 | 已修改，只告知
[5 empty] | 张稳刚 | 报告中氨检出限错误 | 已修改，只告知
[5 empty] | 李泽昊 | 氨分析选择方法错误，应选择50ml吸收液 | 只告知，下次注意
[5 empty] | 崔亚平 | 无样品流转单
T2019432 | 新奥达无组织废气 | 2019.9.2 |  | 崔亚平 | 张稳刚、杨晓宇 | 采样点描述过于简单
[5 empty] | 崔亚平 | 检测报告，非甲烷总烃加上“以碳计” | 已修改，只告知
T2019428 | 华隆生态环保 | 2019.9.2 |  | 鲁的娟 | 鲁的娟 | 报告含水率标准方法错误 | 已修改，只告知
[5 empty] | 鲁的娟 | 报告砷标准方法漏写一个字 | 已修改，只告知
[5 empty] | 鲁的娟 | 报告ph结果抄错 | 已修改，只告知
[5 empty] | 鲁的娟 | 报告项目名称和委托单位字号小一号，封皮应为四号，第一页为小四 | 已修改，只告知
T2019431 | 三达送样 | 2019.9.2 |  | 张稳刚 | 马志军 | 总氯加标回收计算错误，吸光度保留位数错误 | 已修改
[5 empty] | 张稳刚 | 报告第一页编号错误 | 已修改，只告知
T2019414 | 春风油田2019年永1-1评价井项目 | 2019.9.2 |  | 鲁的娟 | 鲁的娟 | 报告项目名称和委托单位字号小一号，封皮应为四号宋体 | 已修改，只告知
[5 empty] | 马志军、鲁的娟 | 原始记录和报告ph测定国标名称错误，应为土壤 pH值的测定 电位法 HJ 962-2018
以上内容已告知技术部
T2019434 | 和布克赛尔饮用水 | 2019.9.4 |  | 吴若愚 | 马志军 | 样品流转日期未填写 |  | 分析记录分析日期是按天来写，还是可以写时间段
[5 empty] | 崔亚平 | 项目缺少检测协议，未明确检测项目 |  | 非甲烷总烃图谱打印问题
[5 empty] | 吴若愚 | 报告中将浓度单位由“mg/l”改为“mg/L”,L大写 | 已修改，只告知
[5 empty] | 张永亮、李泽昊 | 浊度原始记录不完整
[5 empty] | 吴若愚 | 硝酸盐氮加标计算错误
T2019426 | 三达送样 | 2019.9.4 |  | 张稳刚 | 张稳刚 | 粪大肠未签校核人
[5 empty] | 张稳刚 | 报告中氰化物结果录入错误
T2019429 | 绿成乳业 | 2019.9.5 |  | 张稳刚 | 张稳刚 | 报告中颗粒物需要将天平的使用型号于编号加上 | 已修改，只告知
[5 empty] | 张稳刚、吴宇 | 采样记录检测布点图没有注明采样孔距变径处的位置
[5 empty] | 张稳刚 | 报告中二氧化硫分析国标号错误，应为HJ57-2017 | 已修改，只告知
[5 empty] | 张稳刚 | 报告中缺烟气黑的结果、标准等 | 已修改，只告知
[5 empty] | 张稳刚 | 报告中颗粒物缺样品编号 | 已修改，只告知
[5 empty] | 张稳刚、吴宇 | 采样记录无接样人签字
T2019437 | 污泥含油率 | 2019.9.6 |  | 李泽昊 | 李泽昊 | 报告编号填写错误 | 已修改，只告知
[5 empty] | 李泽昊 | 报告内容中所检结果见第2页，而不是第3页 | 已修改，只告知
[5 empty] | 李泽昊 | 报告页码错误 | 已修改，只告知
T2019413 | 重油更新井 | 2019.9.6 |  | 吴若愚 | 吴若愚 | 报告内容委托单位字号错误 | 已修改，只告知
[5 empty] | 杨晓宇、杜豪 | 采样记录一个样品编号错误 | 已修改
[5 empty] | 杨晓宇、杜豪 | 采样记录点位描述不清晰 | 已修改
[5 empty] | 马志军 | PM2.5检出限应为0.001mg/m3
[5 empty] | 鲁的娟 | 硫化氢杠改未签字
[5 empty] | 吴小梅 | 样品领用数量与采样单不符
崔亚平
马志军
[5 empty] | 马志军 | 含水率校核人未签字
[5 empty] | 杨晓宇、杜豪 | 噪声记录杠改未签字
[5 empty] | 吴若愚 | 噪声报告单第18、20页样品数量不对 | 已修改
T2019461 | 红浅稠油油田生产污水达标项目 | 2019.9.12 |  | 李泽昊 | 李泽昊 | 报告如果是送样，则不需要填写被测地址
[5 empty] | 李泽昊 | 第一页报告编号错误
[5 empty] | 李泽昊 | 报告中缺签发日期
[5 empty] | 崔亚平、马志军 | 缺委托协议，样品流转无发放人签字
T2019436 | 新疆华生化工涂料有限公司 | 2019.9.12 |  | 马志军 | 杜豪、杨晓宇 | 采样记录采样因子与方案不一致
T2019453 | 爽湃净水厂 | 2019.9.17 |  | 张永亮 | 张永亮 | 报告石油类标准号错误
[5 empty] | 崔亚平 | 样品流转单无发放人签字，流转记录不全缺T2019453-002的流转
T219463 | 6号站含油率检测 | 2019.9.17 |  | 李泽昊 | 李泽昊 | 含油率分析记录无校核人签字
[5 empty] | 崔亚平 | 样品流转单、分析单样品数量和采样记录不对应
T2019420 | 八区二叠系风城组油藏 | 2019.9.17 |  | 李泽昊 | 吴宇、张稳刚 | 土壤采样记录点位描述不明确
[5 empty] | 李泽昊 | 质控报告非甲烷总烃国标号错误
[5 empty] | 张稳刚、吴宇 | 噪声原始记录日期填写错误
T2019466 | 达11 | 2019.9.17 |  | 唐学文 | 唐学文 | 报告检测人员填写错误
T2019439 | 杨心挺医院废水 | 2019.9.18 |  | 崔亚平 | 张永亮、崔亚平 | 游离氯和总氯标准曲线、相当标准单位用错
T2019422 | 克80井区 | 2019.9.18 |  | 李泽昊 | 李泽昊 | 报告中噪声检测标准错误
[5 empty] | 李泽昊 | 报告中无组织废气检测日期填写错误
[5 empty] | 吴宇、张稳刚 | 土壤采样记录点位描述不明确
[5 empty] | 李泽昊 | 报告中土壤报告单为单位
[5 empty] | 李泽昊 | 报告页码错误
[5 empty] | 李泽昊 | 质控报告非甲烷总烃国标号错误
T2019419 | 采油一厂2018年采油井更新补钻项目 | 2019.9.18 |  | 李泽昊 | 李泽昊 | 报告编号错误
[5 empty] | 李泽昊 | 报告被侧地址错误
[5 empty] | 李泽昊 | 报告中噪声检测标准错误
[5 empty] | 李泽昊 | 报告无组织废气日期填写错误
[5 empty] | 李泽昊 | 报告无组织废气5094A坐标错误
[5 empty] | 张稳刚、吴宇 | 土壤采样记录杠改不签字
[5 empty] | 张稳刚、吴宇 | 土壤采样记录点位描述不明确
[5 empty] | 李泽昊 | 报告噪声点位坐标4#错误
T2019474 | 绿城废水监测 | 2019.9.24 |  |  | 张永亮 | 报告悬浮物天平编号填写错误
[5 empty] | 张永亮 | 报告COD分析人员填写错误
T2019441 |  | 2019.9.26 |  | 李泽昊 | 李泽昊 | 报告T2019441-002COD检测结果抄错
[5 empty] | 张永亮、鲁的娟 | 阴离子表面活性剂结果计算错误
[5 empty] | 蔡栋、唐学文 | 环境 空气采样记录点位描述不清晰
[5 empty] | 李泽昊 | 报告环境空气点位描述错误
T2019454 | 锅炉在线监测比对 | 2019.9.28 |  | 蔡栋 | 蔡栋 | 比对记录样品编号填写不完整
[5 empty] | 蔡栋 | 报告缺少签发时间
[5 empty] | 蔡栋、唐学文 | 采样记录第6页日期错误 |  | 废气比对原始记录将湿度比对值加上
T2019464 | 红浅稠油油田生产污水达标项目 | 2019.9.28 |  | 马志军 | 崔亚平 | 样品流转单
[5 empty] | 马志军 | 报告项目名称和任务单不一致
[5 empty] | 马志军 | 报告石油类检出限错误
[5 empty] | 马志军 | 报告T2019464-007氨氮检测结果填写错误
[5 empty] | 鲁的娟、李泽昊 | 石油类T2019464-004样品过期
T2019460 | 博达环境现状 | 2019.9.28 |  | 李泽昊 | 李泽昊 | 报告委托单位地址字号错误
[5 empty] | 李泽昊 | 报告PH、含水率、含油率分析方法填写错误
[5 empty] | 李泽昊 | 报告编号错误
[5 empty] | 李泽昊 | 报告T2019460-004COD结果填错
T2019480 | 博达环境现状 | 2019.9.28 |  | 李泽昊 | 李泽昊 | 报告委托单位地址字号错误
[5 empty] | 李泽昊 | 报告PH、含水率、含油率分析方法填写错误
[5 empty] | 李泽昊 | 含油率缺校核
T2019514 | 重油公司污泥含油率检测 | 2019.10.11 |  | 鲁的娟 | 鲁的娟 | 报告内容编号、字号错误
[5 empty] | 鲁的娟 | 土壤含水率检测方法错误、天平编号错误
[5 empty] | 张稳刚、唐学文 | 采样记录无采样依据
T2019506 | 耶路高特环境监测项目 | 2019.10.11 |  | 李泽昊 | 张稳刚、吴宇 | 水质采样记录缺少坐标信息
水质样品编号不正确
T2019531 | 乌尔禾环境空气质量 | 2019.10.17 |  |  | 蔡栋、杨晓宇 | 采样方法选择错误，应为《环境空气质量手工监测技术规范》
T2019540 |  | 2019.10.29 |  |  | 蔡栋、唐学文 | 2#点第一天氮氧化物折算计算错误
T2019572 | 饮食业油烟 | 2019.11.7 |  | 鲁的娟 | 鲁的娟 | T2019572-02报告编号、页码错误
T2019615 | 金鑫非甲烷总烃 | 2019.11.13 |  | 崔亚平 | 崔亚平、唐学文 | 非甲烷总烃原始记录T2019615-005未计算平均值
[5 empty] | 崔亚平 | 检测报告中T2019615-013-016结果录入错误
[5 empty] | 崔亚平 | 检测报告中第3页送样日期错误
T2019596 | 重油公司危险废物暂存点 | 2019.11.19 |  | 吴若愚 | 吴若愚、张永亮 | 含水率干燥条件和样品类型描述错误
[5 empty] | 鲁的娟、李泽昊 | 原始记录矿物油005编号错误
[5 empty] | 吴若愚 | 报告中噪声仪编号错误
[5 empty] | 吴若愚 | T2019596-106非甲烷总烃数据抄错
T2019599 | 博达 | 2019.11.21 |  | 李泽昊 | 李泽昊 | R2019599-06报告中地点坐标抄错
[5 empty] | 李泽昊 | R2019599-06报告中六价铬检测结果抄错
T2019631 | 绿城废水监测 | 2019.11.21 |  | 吴若愚 | 吴若愚 | 报告中化学需氧量检测方法年代号错误
[5 empty] | 吴若愚 | 报告中分析日期填写错误
T2019621 | 托里金矿 | 2019.11.22 |  | 马志军 | 马志军 | 报告中氟化物单位错误
[5 empty] | 马志军 | T2019621-01报告中样品编号错误
[5 empty] | 马志军 | T2019621-01报告中分析日期编号错误
T2019638 | 九公里加油站 | 2019.11.27 |  | 唐学文 | 张稳刚、杜豪 | 原始记录缺少校核人签字
T2019637 | 绿水源來样监测 | 2019.11.29 |  | 鲁的娟 | 鲁的娟 | 报告中含水率方法抄错
[5 empty] | 鲁的娟 | 检测报告含油率T2019637-002检测结果录入错误
T2019605 | 中心医院锅炉房 | 2019.11.30 |  | 蔡栋 | 蔡栋 | 1#炉氮氧化物第二次排放速率计算错误
[5 empty] | 蔡栋 | 3#炉氮氧化物第三次折算浓度计算错误
T2019644 | 华隆锅炉房 | 2019.12.2 |  | 杜豪 | 杜豪 | 报告第三次烟温数据录入错误
[5 empty] | 杜豪、唐学文 | 记录第三次氮氧化物速率计算错误
T2019635 | 亚行噪声 | 2019.12.4 |  | 张稳刚 | 张稳刚、杨晓宇 | 原始记录检测日期错误
[5 empty] | 张稳刚 | 检测报告样品数量描述错误
T2019650 | 融汇锅炉废气监测 | 2019.12.11 |  | 蔡栋 | 吴宇 | 颗粒物检测方法写错
[5 empty] | 吴宇 | 报告中T2019650-003流量填写错误
[5 empty] | 蔡栋 | 分析记录缺少校核人签字和页码标识
[5 empty] | 蔡栋 | 黑度原始记录缺少分析人员签字
[5 empty] | 崔亚平 | 采样记录缺少接样人签字、接样日期
[5 empty] | 吴宇 | 报告污染源设备型号填写错误
T2019671 | 水质高锰酸盐指数的测定 | 2019.12.12 |  | 崔亚平 | 崔亚平 | 报告中第一页委托单位字号不对
报告第二页检测单位错误
T2019652 | 石南 | 2019.12.12 |  | 李泽昊 | 李泽昊 | 报告第一页噪声仪编号错误
T2019659 | 重油公司危险废物临时贮存点 | 2019.12.13 |  | 马志军 | 马志军 | 报告总悬浮颗粒物国标号错误
[5 empty] | 马志军 | 报告无组织废气2号点坐标错误
[5 empty] | 鲁的娟 | 矿物油流转单未签字
[5 empty] | 崔亚平 | 采样记录接样人未签字
T2019646 | 石南联合站采出水处理系统 | 2019.12.13 |  | 李泽昊 | 唐学文 | 采样记录未签字
[5 empty] | 崔亚平 | 采样记录接样人未签字
T2019634 | 2018年集输站排污系统维修工程 | 2019.12.16 |  | 李泽昊 | 吴若愚 | 氮氧化物和二氧化硫分析记录检出限错误，应选择10ml吸收液的检出限
[5 empty] | 张稳刚 | 二氧化硫和氮氧化物采样流量错误，二氧化硫为0.5L/min，氮氧化物为0.4L/min | 分析记录需要重新填写
[5 empty] | 张稳刚 | 无组织废气采样记录单缺少样品编号和点位的关系描述
[5 empty] | 崔亚平 | 土壤采样单缺少接样人签字X2
[5 empty] | 鲁的娟 | 矿物油流转单未签字
[5 empty] | 崔亚平 | 非甲烷总烃分析记录页码错误
T2019676 | 诺特飞博燃烧设备监测 | 2019.12.16 |  | 吴宇 | 吴宇 | 报告二氧化硫国标号错误
[5 empty] | 吴宇 | 报告样品状态描述错误
T2019667 | 黑油山公司室内空气检测项目 | 2019.12.16 |  | 张稳刚 | 崔亚平 | 采样记录缺少接样人签字
T2019669 | 新科澳一分部厂区内燃气锅炉 | 2019.12.17 |  | 吴宇 | 吴宇 | 报告中颗粒物监测检测方法名称错误“汚染”
[5 empty] | 蔡栋 | 原始记录分析人、校核人未签字
[5 empty] | 崔亚平 | 采样记录接样人未签字
T2019677 | 新疆新捷燃气乌尔禾母站锅炉监测 | 2019.12.17 |  | 吴宇 | 吴宇 | 报告中缺少含氧量分析方法
[5 empty] | 吴宇 | 报告中分析仪器编号错误
[5 empty] | 吴宇 | 报告中样品状态错误，没有采颗粒物哪来的采样嘴？
[5 empty] | 崔亚平 | 采样记录接样人未签字
T2019673 | 托里县汞及其化合物监测 | 2019.12.19 |  | 鲁的娟 | 蔡栋、杨晓宇 | 采样记录写的很全，但是还缺少烟气含湿量的监测数据
T2019663 | 石南31井区清水河组油藏 2017年开发建设工程 | 2019.12.25 |  | 吴若愚 | 张稳刚、杨晓宇 | 采样记录缺少编号对应的点位描述
[5 empty] | 吴若愚 | 报告中权少含水率的仪器设备
[5 empty] | 吴若愚 | 报告中T2019663-201-203镉的检测结果填写错误
T2019664 | 石南4井区头屯河组油藏 | 2019.12.26 |  | 李泽昊 | 李泽昊 | 报告中样品类别缺少废水；检测项目多了一个硫化氢和含油率
[5 empty] | 李泽昊 | 报告中非甲烷总烃样品状态描述错误
[5 empty] | 张稳刚、杨晓宇 | 废气、噪声采样记录中监测点位图画错
[5 empty] | 张稳刚、杨晓宇 | 采样记录缺少编号对应的点位描述
[5 empty] | 张稳刚、杨晓宇 | 噪声记录点位名称与方案不一致
T2019697 | 绿水源环保有限公司来样检测 | 2019.12.30 |  | 鲁的娟 | 鲁的娟 | 报告T2019697-002含水率录入错误
[5 empty] | 鲁的娟 | 含油率原始记录T2019697-002含水率引用错误
T2019686 | 新疆鸿升现代农牧业科技发展有限公司送样检测 | 2019.12.30 |  | 崔亚平 | 崔亚平 | 样品流转单中样品状态和送样信息不符
[5 empty] | 崔亚平 | 报告中样品状态和送样信息不符
[5 empty] | 崔亚平 | 报告中检测日期错误
T2019694-002 | 中国石油新疆油田分公司红山嘴油田89井区 二叠系乌尔禾组石碳系油藏评价井项目（第二批） | 2020.1.7 |  | 马志军 | 马志军 | 报告单页的编号填写错误、报告编号字体错误
[5 empty] | 马志军 | 报告中采样日期错误
[5 empty] | 马志军 | 报告非甲烷总烃样品编号错误
[5 empty] | 马志军 | 报告所有非甲烷总烃结果录入错误
[5 empty] | 马志军 | 报告土壤样品状态描述错误
[5 empty] | 马志军 | 点位示意图错误
[5 empty] | 马志军 | 报告噪声仪器设备和声校准器填写错误
[5 empty] | 马志军 | 报告矿物油质控记录填写错误
[5 empty] | 张稳刚、崔亚平 | 分析记录中非甲烷原始记录采样日期未填写
T2019694-001 | 夏子街油田夏67井区块三叠系百口泉组油藏评价井项目 | 2020.1.7 |  | 马志军 | 马志军 | 报告土壤点位坐标抄错
[5 empty] | 马志军 | 报告土壤采样人员填写错误
[5 empty] | 马志军 | 报告中噪声检测结果缺少一个点位的所有结果
T2019694-003 | 中国石油新疆油田分公司百口泉油田稀油油藏 | 2020.1.7 |  | 马志军 | 马志军 | 报告土壤采样日期填写错误
[5 empty] | 马志军 | 报告土壤样品状态描述错误
[5 empty] | 张稳刚、崔亚平 | 分析记录中非甲烷检测结果低于检出限的未用ND表示
T2020032 | 日濠水都锅炉废气检测项目 | 2020.1.13 |  | 蔡栋 | 蔡栋 | 报告污染源设备型号填写错误
[5 empty] | 蔡栋 | 报告中含氧量抄错
T20200001 | 排水处污水检测 | 2020.1.20 |  | 鲁的娟 | 鲁的娟 | 氰化物方法录入错误
[5 empty] | 蔡栋、杨晓宇 | 九公里采样单日期杠改未签字
[5 empty] | 崔亚平 | 九公里采样单接样日期杠改未签字
[5 empty] | 崔亚平 | BOD5样品流转单未签字
[5 empty] | 鲁的娟 | 色度方法选择错误
[5 empty] | 李泽昊 | 阴离子表面活性剂校核人未签字
[5 empty] | 鲁的娟 | 报告九公里处理厂污泥样品状态写错
T2020033 | 百口泉供热锅炉验收监测 | 2020.1.20 |  | 张稳刚 | 张稳刚 | 流转记录样品数量错误
[5 empty] | 张稳刚 | 报告颗粒物采样仪器错误
[5 empty] | 张稳刚 | 报告2#炉第二天氮氧化物第三次值录入错误
[5 empty] | 张稳刚 | 报告噪声Z3第二天修约错误
T2020028-01 | 飞机场锅炉检测（1月） | 2020.1.21 |  | 张稳刚 | 张稳刚 | 报告缺少烟气黑度检测结果，
T2020030-01 | 西北锅炉房验收 | 2020.1.21 |  | 蔡栋 | 蔡栋 | 报告中含氧量方法使用仪器录入错误
T2020030-02 | 西北锅炉房验收 | 2020.3.13 |  |  |  | 报告第三页第8次CEMS值录入错误
报告第三页第1次手工值录入错误
原始记录中1#炉氮氧化物相对误差计算错误
报告第8页第2次CEMS结果录入错误
二号炉原书记录中氮氧化物低浓度示值误差计算错误
二号炉原始记录零点漂移计算错误
3号炉原始记录中二氧化硫的零点漂移计算错误
报告中3#炉氮氧化物手工平均值计算错误
T2020025-003 | 风云保健站 | 2020.3.18 |  | 李泽昊 | 李泽昊 | 报告中天平的仪器编号填写错误
T2020028-003 | 机场废气检测 | 2020.3.24 |  | 蔡栋 | 蔡栋 | 报告中设备编号填写错误
报告中样品状态填写错误
报告中采样、检测日期填写错误
T2020044-003 | 华隆锅炉监测 | 2020.3.25 |  | 蔡栋 | 蔡栋 | 原始记录氮氧化物折算计算错误
T2020077 | 重油公司水质在线比对 | 2020.4.9 |  | 张稳刚 | 张稳刚 | T2020077-002的氨氮在线值录入错误
T2020097 | 2020年4月份监测计划分析 | 2020.4.17 |  | 崔亚平 | 崔亚平 | 报告第一页五日生化需氧量检测设备错误
报告中镉的检出限录入错误
报告中铅的检出限录入错误
报告中氟化物的结果录入错误
T2020111 | 胜利油田锅炉废气废气检测 | 2020.5.7 |  | 杜豪 | 杜豪 | 二氧化硫国标录入错误
无签发日期
有两处平均值计算错误
管理系统一审发现无现场照片
T2020105-001 | 禹城热力 | 2020.5.12 |  | 张稳刚 | 张稳刚 | SO2折算值报出结果有误
汞折算报出结果有误
有组织氨与汞排放速率数据结果来源与计算无出处！
T2020105-002 | 禹城热力 | 2020.5.12 |  | 张稳刚 | 张稳刚 | 结果录入错误
数据计算错误1处
T2020101 | 重32井区齐古组油藏 | 2020.5.15 |  | 李泽昊 | 杜豪 | 采样记录缺少样品编号和点位的对应关系
[5 empty] | 李泽昊 | 硫化氢分析记录缺少人员校核
[5 empty] | 崔亚平 | 非甲烷总烃原始记录杠改不签字
[5 empty] | 杜豪 | 噪声原始记录噪声点位坐标错误
[5 empty] | 李泽昊 | 土壤PH的方法不完整（已改）
[5 empty] | 崔亚平 | 六价铬是分包项目，在样品流转单出现
T2020124 | 独山子医院 | 2020.5.27 | 吴志伟 | 陶盼捷 | 唐学文、张稳刚 | 阴离子表面活性剂用“P"材质的容器采样，不符合国标及技术规范要求
T2020013-11 | 人民医院 | 2020.5.25 | 崔亚平 | 鲁的娟 |  | 粪大肠菌群超标、已反馈市场部
T2020021-02 | 友好医院 | 2020.5.25 | 崔亚平 | 鲁的娟 |  | ph、粪大肠菌群、悬浮物方法编号错误（已改）
T2020096-02 | 昆仑路卫生服务中心 | 2020.5.25 | 崔亚平 | 鲁的娟 |  | 粪大肠菌群方法错误（已改）
T2020016-04 | 中心血站 | 2020.5.25 | 崔亚平 | 鲁的娟 | 鲁的娟 | 粪大肠样品编号不完整
报告中样品编号错误（已改）
T2020019-02 | 汉唐康复医院 | 2020.5.25 | 崔亚平 | 鲁的娟 |  | 粪大肠方法错误、超标、已反馈市场部
T2020021-03 | 友好医院 | 2020.5.25 | 崔亚平 | 鲁的娟 |  | ph、悬浮物检测人员录入错误（已改）
ph、悬浮物、粪大肠菌群的标准方法编号错误（已改）
粪大肠超标、已反馈市场部
T2020025-04 | 风云保健站 | 2020.5.25 | 崔亚平 | 鲁的娟 |  | 粪大肠超标、已反馈市场部
T2020025-03 | 风云保健站 | 2020.5.25 | 崔亚平 | 鲁的娟 |  | 粪大肠方法错误、超标，已反馈市场部
T2020015-21 | 中心医院 | 2020.5.25 | 崔亚平 | 鲁的娟 | 唐学文 | 周期性全项不采粪大肠菌群无标注已反市场部

## 有组织废气
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 基准含氧量 | 3.5
排气含氧量（%） |  | 9.4 | 9.3 | 9.5 | 9.4
排气温度(℃) |  | 231.2 | 233.3 | 233.1 | 232.5333
排气含湿量（%） |  | 11.3 | 11.3 | 11.1 | 11.2333
|  | 4.8 | 5.2 | 5.3 | 5.1
排气标干流量(m3/h) |  | 5858 | 6316 | 6461 | 6211.6667
颗粒物标干采样体积(L) |  | 545.7 | 544.5 | 545.2 | 545.1333
排气中一氧化碳排放浓度（mg/m3） | 实测值 | 2.9 | 3.02 | 2.8 | 2.9067
| 折算值 | 4.375 | 4.5171 | 4.2609 | 4.3843
一氧化碳排放速率(kg/h) |  | 0.016988 | 0.019074 | 0.018091 | 0.018051
颗粒物排放浓度（mg/m3） | 实测值 | 60.9 | 58.4 | 64.2 | 61.1667
| 折算值 | 91.875 | 87.3504 | 97.6957 | 92.307
颗粒物排放速率（kg/h） |  | 0.35675 | 0.36885 | 0.4148 | 0.38013
二氧化硫排放浓度（mg/m3） | 实测值 | 7 | 8 | 9 | 8
| 折算值 | 10.5603 | 11.9658 | 13.6957 | 12.0739
二氧化硫排放速率(kg/h) |  | 0.041006 | 0.050528 | 0.058149 | 0.049894
氮氧化物排放浓度（mg/m3） | 实测值 | 19 | 22 | 20 | 20.3333
| 折算值 | 28.6638 | 32.906 | 30.4348 | 30.6682
氮氧化物排放速率（kg/h） |  | 0.1113 | 0.13895 | 0.12922 | 0.12649

## 比对 颗粒物、流速、温度
时间 | 参比方法 |  |  |  |  | CEMS法
| 序号 | 颗粒物浓度 | 流速 | 烟温 | 湿度 | 颗粒物浓度 | 流速 | 烟温 | 湿度
|  | mg/m3 | m/s | ℃ | % | mg/m3 | m/s | ℃ | %
16:41-17:05 | 1 | 1.5 | 16.1 | 29.5 | 5.5 |  | 16 | 29.4 | 5.6
17:10-17:34 | 2 | 1.8 | 15.8 | 29.6 | 5.6 |  | 15.9 | 29.6 | 5.5
17:38-18:02 | 3 | 1.7 | 15.9 | 29.7 | 5.5 |  | 15.9 | 29.6 | 5.4
18:09-18:33 | 4 | 1.9 | 16.1 | 29.6 | 5.4 |  | 15.8 | 29.6 | 5.4
18:39-19:03 | 5 | 1.3 | 16 | 29.8 | 5.5 |  | 15.9 | 30.4 | 5.4
颗粒物浓度平均值（mg/m3） | 参比方法 流速: 1.64; CEMS法 颗粒物浓度: #DIV/0!
流速平均值(m/s) | 参比方法 流速: 15.98; CEMS法 颗粒物浓度: 15.9
温度平均值（℃） | 参比方法 流速: 29.64; CEMS法 颗粒物浓度: 29.72
湿度平均值（%） | 参比方法 流速: 5.5; CEMS法 颗粒物浓度: 5.46
颗粒物 | 参比方法 序号: 相对误差; 参比方法 颗粒物浓度: （＞200mg/m3）±15%; 参比方法 流速: #DIV/0!
| 相对误差 | （100--200）±20% | #DIV/0!
| 相对误差 | （50-100）±25% | #DIV/0!
| 相对误差 | （20-50）±30% | #DIV/0!
| 绝对误差 | （10-20）±6mg/m3 | #DIV/0!
| 绝对误差 | （≤10）±5mg/m3 | #DIV/0!
流速（%） | 参比方法 序号: 相对误差; 参比方法 颗粒物浓度: (≤10m/s)12%; 参比方法 流速: -0.50063
| 相对误差 | (＞10m/s)10% | -0.50063
温度绝对误差（℃）±3℃ | 参比方法 流速: 0.08
湿度 | 参比方法 序号: 绝对误差; 参比方法 颗粒物浓度: (≤5.0%)±1.5%; 参比方法 流速: -0.04
| 相对误差 | (＞5.0%)±25% | -0.72727

## 比对氮氧化物
氮氧化物
序号 | 时间 | 参比方法（RM）A | CEMS法 B | 数据对差=B-A | 置信系数 | 6
| （时、分） | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | 2.571
101 | 17:32-17:37 | 114 | 128.5 | 14.5 | 置信系数 | 9 | 114.5 | 128.5
102 | 17:41-17:46 | 108 | 119.5 | 11.5 | 2.306 |  | 108.3 | 119.5
103 | 17:47-17:52 | 116 | 125.3 | 9.3 |  |  | 116.1 | 125.3
104 | 17:52-17:57 | 117 | 135 | 18 |  |  | 117.1 | 135
105 | 17:57-18:02 | 106 | 118.2 | 12.2 |  |  | 105.7 | 118.2
106 | 18:02-18:07 | 110 | 112.8 | 2.8 |  |  | 110 | 112.8
107 | 18:07-18:12 | 104 | 111.5 | 7.5 |  |  | 104.4 | 111.5
108 | 18:12-18:17 | 106 | 112 | 6 |  |  | 106.2 | 112
109 | 18:18-18:23 | 113 | 117 | 4 |  |  | 113 | 117
平均值 |  | 110.4444 | 119.9778 | 9.5333
数据对差的平均值的绝对值 |  | 9.5333
数据对差的标准偏差 |  | 4.9995 |  |  |  | -110.9778
相对误差（41-103） |  | 8.632%
绝对误差（103-513）、（0-41） |  | 9.5333
CC |  | 3.8429
相对准确度（＞513） |  | 12.1113
标准气体 | 名 称 | 保证值 | 参比方法测定结果 |  | 相对误差（%）
|  |  | 采样前 | 采样后 | 采样前 | 采样后
| 一氧化氮标气 | 62.5 | 63 | 62 | 0.8 | -0.8
| / | 249 | 249 | 249 | 0 | 0
| / | / | / | / | / | /

## 比对二氧化硫
二氧化硫
序号 | 时间 | 参比方法（RM）A | CEMS法 B | 数据对差=B-A | 置信系数 | 6
| （时、分） | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | 2.571
101 | 17:32-17:37 | 8 | 7.35 | -0.65 | 置信系数 | 9
102 | 17:41-17:46 | 0 | 7.26 | 7.26 | 2.306
103 | 17:47-17:52 | 3 | 8 | 5
104 | 17:52-17:57 | 9 | 7.25 | -1.75
105 | 17:57-18:02 | 0 | 7.87 | 7.87
106 | 18:02-18:07 | 8 | 5.55 | -2.45
107 | 18:07-18:12 | 3 | 5.01 | 2.01
108 | 18:12-18:17 | 0 | 4.32 | 4.32
109 | 18:18-18:23 | 0 | 4.57 | 4.57
平均值 |  | 3.4444 | 6.3533 | 2.9089
数据对差的平均值的绝对值 |  | 2.9089
数据对差的标准偏差 |  | 3.8171
绝对误差（＜57）、（143-715） |  | 2.9089
相对误差（57-143） |  | 84.45%
相对准确度（＞715） |  | 169.6355
CC |  | 2.9341
标准气体 | 名 称 | 保证值 | 参比方法测定结果 |  | 相对误差（%）
|  |  | 采样前 | 采样后 | 采样前 | 采样后
| 二氧化硫标气 | 157.1 | 157 | 157 | -0.063654 | -0.063654
| / | 253 | 252 | 252 | -0.39526 | -0.39526
| / | / | / | /

## 比对含氧量
含氧量
序号 | 时间 | 参比方法（RM）A | CEMS法 B | 数据对差=B-A | 置信系数 | 6
| （时、分） | % | % | % | 2.571
101 | 17:32-17:37 | 6.3 | 6.4 | 0.1 | 置信系数 | 9
102 | 17:41-17:46 | 6.5 | 6.3 | -0.2 | 2.306
103 | 17:47-17:52 | 6.5 | 6.3 | -0.2
104 | 17:52-17:57 | 6.4 | 6.3 | -0.1
105 | 17:57-18:02 | 6.6 | 6.3 | -0.3
106 | 18:02-18:07 | 6.6 | 6.3 | -0.3
107 | 18:07-18:12 | 6.6 | 6.3 | -0.3
108 | 18:12-18:17 | 6.5 | 6.3 | -0.2
109 | 18:18-18:23 | 6.4 | 6.4 | 0
平均值 |  | 6.4889 | 6.3222 | -0.16667
数据对差的平均值的绝对值 |  | 0.16667 |  |  |  | 81
数据对差的标准偏差 |  | 0.14142
CC |  | 0.10871
绝对误差（≤5%）±1.0% |  | 0.16667
相对准确度（＞5%）≤15% |  | 4.2438
标准气体 | 名 称 | 保证值 | 参比方法测定结果 |  | 相对误差（%）
|  |  | 采样前 | 采样后 | 采样前 | 采样后
| 氧气标气 | 6 | 6.1 | 6 | 1.6667 | 0
| / | / | / | / | / | /
| / | / | / | / | / | /
1.09
0.26
0.19
0.44
0.15
0.39
0.22
0.31
0.21
0.28891

## 示值误差、量程漂移
项目名称 |  | 标准气体浓度（mg/m3） | CEMS检测结果 | 计算误差 | 执行标准 | 是否合格 | 氮氧化物的满量程
二氧化硫 | 示值误差 | 111.4 | 111.3 | -0.089767 | ±2.5% | 合格 | 410
|  | 214.3 | 214.4 | 0.046664 |  | 合格 | 二氧化硫 的满量程
|  | 432.9 | 432.9 | 0 |  | 合格 | 572
| 系统响应时间 | / | 111 | / | ≤200s | 合格 | 颗粒物
| 零点漂移 | 0.7 | 1.4 | 0.24476 | ±2.5% | 合格 | 100
| 量程漂移 | 432.9 | 1.2 | 0.20979 | ±2.5% | 合格 | 含氧量的满量程
氮氧化物 | 示值误差 | 69.6 | 69.4 | -0.28736 | ±5% | 合格 | 25
|  | 133.9 | 133.5 | -0.29873 |  | 合格
|  | 270.5 | 270.5 | 0 |  | 合格
| 系统响应时间 | / | 105 | / | ≤200s | 合格
| 零点漂移 | 0.4 | 0.8 | 0.19512 | ±2.5% | 合格
| 量程漂移 | 270.5 | 0.4 | 0.097561 | ±2.5% | 合格
含氧量 | 示值误差 | 6 | 6.3 | 5 | ±5% | 合格
|  | 15 | 15.1 | 0.66667 | ±5% | 合格
|  | 25 | 25.4 | 1.6 | ±5% | 合格
| 系统响应时间 | / | 111 | / | ≤200s | 合格
| 零点漂移 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | ±2.5% | 合格
| 量程漂移 | 6 | 0.4 | 1.6 | ±2.5% | 合格

## 水质在线比对
实际水样测定
样品编号 | 采样 时间 | 在线仪器 测定值 | 实验室 测定值 | 绝对 误差 | 相对误差（%） | 结果 评定 | 备注
|  | 84.14 | 80 | 4.14 | 5.175 | 合格
|  | 80.61 | 92 | -11.39 | -12.3804 | 合格
|  | 81.7 | 90 | -8.3 | -9.2222 | 合格
|  | 79.67 | 88 | -8.33 | -9.4659 | 合格
|  | 80.57 | 89 | -8.43 | -9.4719 | 合格
|  | 81.04 | 89 | -7.96 | -8.9438 | 合格
质控样品测定
标样编号 | 测试 时间 | 在线仪器 测定值 | 标准样品 浓度 | 绝对 误差 | 相对误差（%） | 结果 评定 | 备注
|  | 205.5 | 200 | 5.5 | 2.75 | 合格
|  | 208 | 200 | 8 | 4 | 合格
|  | 206 | 200 | 6 | 3 | 合格
|  | 927.8 | 1000 | -72.2 | -7.22 | 合格
|  | 935 | 1000 | -65 | -6.5 | 合格
技术说明